Bisco                  CE0459

光固化

树脂水门汀

使用说明书

BISCO, Inc.

1100 W. Irving Park Rd.

Schaumburg, IL 60193

U.S.A.

847-534-6000

1-800-BIS-DENT

IN-149R4

Rev. 10/13

注意：美国联邦法规限制本器械仅能由有资格的牙科医生销售或订购。

* CHOICE 2包中含有无CE标识的w/BAC酸蚀剂。

CHOICE™* 2

光固化树脂水门汀

基本信息

CHOICE 2 L/C是一种色稳定性的（△E＜1.2▲）、高抗压强度、光固化树脂水门汀，专门制造用于粘结陶瓷、玻璃陶瓷和间接复合树脂贴面。

CHOICE 2 提供的水溶性试用糊剂可用于可视化和预确定最终粘结效果。

适应症：

- 用于固体修复体（如嵌体、高嵌体、贴面、冠和桥、桩和局部义齿等）的粘固。

注意：推荐使用CHOICE™* 2用作贴面粘固。

禁忌症：

- 对有严重甲基丙烯酸树脂过敏史的患者不可使用ALL-BOND UNIVERSAL®。

型号规格：

| 名称 | 型号 | 描述 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| Choice 2 光固化树脂水门汀 | C-3900K | Choice 2套装：5支单管包装（各4.5g）、1支酸蚀剂（5g）、1支瓷酸蚀剂、1瓶瓷涂底剂A+B（各4g）、1瓶瓷粘结剂A+B（各6ml）1瓶瓷粘结树脂 | VATA色系：A1、A2、B1、半透明色、乳白色 |
|  | C-411A1P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系A1 |
|  | C-411A2P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系A2 |
|  | C-411A3P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系A3 |
|  | C-411B1P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系B1 |
|  | C-411B3P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系B3 |
|  | C-411C2P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系C2 |
|  | C-411D2P | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | VATA色系D2 |
|  | C-411TRP | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | 半透明色 |
|  | C-4110PP | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | 自然不透明色 |
|  | C-411MOP | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | 乳白不透明色 |
|  | C-411MBP | 1支单管包装；1支单管膏体（4.5g），附件 | 乳白色 |
|  | C-412A1P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系A1 |
|  | C-412A2P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系A2 |
|  | C-412A3P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系A3 |
|  | C-412B1P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系B1 |
|  | C-412B3P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系B3 |
|  | C-412C2P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系C2 |
|  | C-412D2P | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | VATA色系D2 |
|  | C-412TRP | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | 半透明色 |
|  | C-4120PP | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | 自然不透明色 |
|  | C-412MOP | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | 乳白不透明色 |
|  | C-412MBP | 1支单管包装；1支单管水溶性膏体（4.5g），附件 | 乳白色 |

化学成分及机械性能

本产品成分主要包含玻璃填料、无定形硅胶、双酚（A）-缩水甘油-二甲基丙烯酸酯、二甲基丙烯酸酯尿烷、甘油酯、四氢甲基丙烯酸甲酯。

无机填料体积占69%，粒度分布是0.04-4um。

本产品具有对金属的化学亲和力。

X射线阻射性≥1.5mm

警告：

- ALL-BOND UNIVERSAL，ALL-BOND 3® 和BIS-SILANE™高度易燃。

- 氢氟酸是一种非常强劲且侵略性的化学制品，完整阅读并理解PORCELAIN ETCHANT*（9.5% HF）的使用说明之前，不要使用该产品。

- 避免溅入眼内。一旦接触眼睛，大量水冲洗并就医。

- 酸蚀剂中的磷酸对眼睛和皮肤有严重刺激，如果酸蚀剂留在皮肤或粘膜上较长时间可能导致伤害。如不慎溅入眼内，立即大量水冲洗并就医。万一接触其他组织，立即大量水冲洗几分钟。

- 当使用牙科粘结剂时，唾液或口腔内液体会严重影响牙本质粘结并导致修复体寿命降低。

- 其他警告参考产品MSDS。

注意：

- 交叉污染：产品可能包含一次性使用物品。将已用的或被污染的单位剂量元件处理掉。不可清洁、消毒或重新使用。

预防措施：

- ALL-BOND UNIVERSAL或ALL-BOND 3 一旦在调和板上混合后立即使用。暴露在空气和光中时间过长可能导致溶剂蒸发粘结剂增厚。

- 避免接触皮肤；未聚合的树脂可能引起敏感人群皮肤过敏。一旦接触皮肤，使用肥皂和清水彻底洗净。

- 固化光源的照射头应尽可能接近并垂直树脂表面，如果需固化的树脂面积较大，应划分区域并分别固化。

- 如ZOE包含用于牙齿结构时间在2-3周内的材料，粘结前磨砂充分清洁牙齿表面。

- 粘结剂不充分吹干造成的溶剂不能完全蒸发，可能导致粘结强度降低和术后过敏。

- 避免UNI-ETCH®*直接光照。

- 低固化光强引起粘结强度低。

- 粘结剂过量淤积会影响修复体就位。

- 保质期见产品标签。

使用说明书

粘结贴面：

修复体预备和试用：

- 陶瓷或二硅酸锂贴面

- 确保陶瓷贴面已正确酸蚀，或根据制造商关于氢氟酸（如9.5% PORCELAIN ETCHANT）说明酸蚀贴面。

- 贴面内表面上刷1-2层硅烷（当使用BIS-SILANE双组份烤瓷涂底剂，1:1比例混合A和B组份），等待30s，吹干。

注意：硅烷处理前后陶瓷表面保持一致。

- 使用浮石粉浆清洁牙齿预备面，冲洗吹干。

- 试用贴面观察是否合适。涂抹选好颜色的CHOICE 2试用糊剂到贴面上，并轻轻就位于牙齿。

注意：试用糊剂不会固化，与相应的粘固树脂水门汀配合。

- 确定CHOICE 2颜色后，移除贴面，用水冲洗牙齿和贴面。贴面应用水彻底清洗（使用去离子水或异丙醇超声清洁2-3分钟，然后干燥。）

- 复合树脂贴面

- 使用浮石粉浆清洁牙齿预备面，冲洗吹干。

- 试用贴面观察是否合适。涂抹选好颜色的CHOICE 2试用糊剂到贴面上，并轻轻就位于牙齿。

注意：试用糊剂不会固化，与相应的粘固树脂水门汀配合。

- 确定CHOICE 2颜色后，移除贴面，用水冲洗牙齿和贴面。贴面应用水彻底清洗（使用去离子水或异丙醇超声清洁2-3分钟，然后干燥。）

- 轻轻的喷砂处理贴面表面1-2s，冲洗吹干。

牙齿预备：

- 使用浮石粉浆清洁牙齿预备面，冲洗吹干。

- 使用衬垫或聚酯薄膜隔离预备的牙齿（最好一次两个）。

- 使用UNI-ETCH（32%磷酸）酸蚀陶瓷和牙本质15s。彻底清洗，去除多余的水分但不能过分干燥。预备体应呈现明显潮湿。

- 根据制造商说明涂抹粘结剂：

ALL-BOND 3使用：1:1比例混合A和B组份，连续涂抹1-2层到预备体。轻柔并彻底吹干蒸发溶剂。表面应有光泽，否则，另涂抹一层ALL-BOND 3，吹干。光固化10s。

ALL-BOND UNIVERSAL使用：分别涂抹2层ALL-BOND UNIVERSAL，每层使用微型毛刷清洁预备面10-15s。两层之间不要光固化。气枪吹至少10s彻底吹干，蒸发多余的溶剂，应无可见的流动粘结剂。表面应均匀光滑，否则，另涂抹一层ALL-BOND UNIVERSAL，吹干。在500 mW/cm2强度下光固化10s。

- 移除衬垫或聚酯薄膜。

粘固：

- 涂抹非常薄的一层粘结树脂如PORCELAIN BONDING RESIN*到贴面内表面，不要光固化。

- 放置大量选好颜色的CHOICE 2光固化树脂水门汀到贴面内表面。

- 小心的一次两个放置贴面，并轻轻的施压引导贴面就位。

- 每个贴面在500 mW/cm2强度下光固化3-4s固位。

- 移除多余的树脂水门汀。

- 在500 mW/cm2强度下光固化每个贴面，从舌面到脸面，各40s。

存储：在室温下存储(20°C/68°F - 25°C/77°F)。  有效期：3年

保证：BISCO, Inc. 承诺对有缺陷的产品，可以换货。BISCO, Inc. 对由于使用或未按照说明使用该产品造成的损坏或损失，不论直接的还是间接的，不承担责任。使用前，使用者有责任确定产品对预期用途的适用性。使用者承担所有与此相关的风险和责任。

*  CHOICE 和 BIS-SILANE 是 BISCO, Inc的商标。

ALL-BOND 3、ALL-BOND UNIVERSAL和UNI-ETCH是 BISCO, Inc 的注册商标。

PORCELAIN ETCHANT 和 PORCELAIN BONDING RESIN 是BISCO, Inc.制造的产品。

▲△E＜1.2人眼无法察觉。

售后服务提供商名称：杰朗（北京）医疗器械有限公司

售后服务提供商地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号北京市朝阳佳丽饭店内C09-3

售后服务提供商电话：010-51395149

售后服务提供商传真：010-51395149

医疗器械注册证书编号：

产品标准编号：